HL-300A 사용설명서

HL-300A Operation Basic Manual

Metal Netwrok Korea Company

add: E-Space 310, 212-26, Guro-dong, Guro-gu, Seoul, Korea

TEL: +82-2-3281-5037(代表)   FAX: +82-2-3281-0280

Home-Page: http://www.metalkorea.biz   E-mail: ijn1992@yahoo.co.kr

1. HL-300A 휴대용 디지탈 경도시험기(HARDNESS TESTER) 특징 및 제원

BRINELL, ROCKWELL, VICKERS, SHORE 경도 측정치 자동전환

데이터 값(측정치)을 RS-232C 통신포트로 컴퓨터 연결

HL300 휴대용 디지탈 경도시험기(HARDNESS TESTER)는 금속재료의 쾌속적 측정에 적합. 정밀도가 높고 성능이 우수하고 조작이 간편 하고 휴대가 편리하며 측정한 데이터 값(측정치)를 HRB, HRC, HD, HB, HV(BRINELL, ROCKWELL, VICKERS, SHORE HARDNESS TEST겸용)로 자동전환하며 프린트하는 특징을 가지고있다.

또한 데이터 값(측정치)을 RS-232C 통신 포트를 장착하여 컴퓨터와 연결하여 측정한 데이터 값(측정치)을 모니터로 사용자가 확인할 수 있으며 측정결과를 저장하여 보다 효율적인 관리가 가능하다.

측정 가능한 재료는 STEEL, CAST STEEL, 합금 공구강, 스텐레스강, 내화.내열강, 주철, GREY CAST IRON, 알루미늄, 동(청동/황동) 동-아연합금강, 동-알루미늄합금강, 동-티타늄 합금강, 베어링강 등의 경도측정이 가능하다.

HL300 측정기 사용용도는 고정부품, 금형 내부, 중형공간, 기계가공, 열처리 부품의 경도 측정, 압력용기, 스팀터빈, 발전기 등 설비의 효력상실 분석, 베어링, 롤러, 대형 기어의 측정, 재고 금속재료의 경도측정 등에 사용된다.

HL-300A 휴대용 디지탈 경도시험기(HARDNESS TESTER) 특징 및 제원
NO	구 분	규격 및 특징
01	정밀도(Accuracy)	Mean Uncertainty ±0.8%(Referred to L=800/ 출고 시: ±0.5%)
02	측정범위(Range)	HLD200-960(L-units) BRINELL, ROCKWELL, VICKERS, SHORE
03	경도표시(Display)	LD, LDC, LD+15, LC, LG, LE, LDL, HV, HB, HRB, HRC, HSD
04	Repeatability	6(L-units)
05	측정온도(Temp.)	-10℃ to +45℃
06	통신포트(Interface)	RS-232C Interface
07	데이타저장(Memory)	800×8개를 저장(Memory)
08	공급전원(Power)	4.6V˜6V(4×1.2-1.5[V] AA Battery)
09	제품규격(Dimension)	195×84×38mm
10	제품무게(Weight)	550g(0.55kg)
11	Standard Package	-HLM300A Main Processor(본체) -Impact Device Type D(프로브 D형) -Standard tester Block Ø90×55mm 2.7kg(표준시편) -Alkaline Battery 4×1.2-1.5[V] AA -Micro Printer(with power adapter, connector) -Carrying Case -Cleaning Brush & Operating Manual
12	Option Accessories	-Impact Device(D, DC, D+15, DL, C, G, E) -Standard tester Block G Ø120×55mm 6.3kg(표준시편) -Special support rings -Interface Software for PC & Cable to PC
13	제품특징(Functions)	-Menu Operation & LCD Screen with Back-Light -Transmissing Data to PC &Print data out with micro Printer -Automatic menu value display
14	측정기 사용용도	측정기 사용용도 고정부품, 금형 내부, 중형공간, 기계가공, 열처리 부품의 경도 측정, 압력용기, 스팀터빈, 발전기 등 설비의 효력상실 분석, 베어링, 롤러, 대형 기어의 측정, 재고 금속재료의 구별 등에 사용.
15	측정소재 및 재질	STEEL(철), CAST STEEL, 합금강, 공구강, 스텐레스강, 내화.내열강, 주철. 알루미늄, 동, 동합금강, 니켈합금강(알로이), 베어링강, 비철금속, 주강품 등

2.HL-300A 휴대용 디지탈 경도시험기 Packing List

HL-300A 휴대용 디지탈 경도시험기(HARDNESS TESTER)는 소형(195×84×38mm) 경량(550g)으로서 휴대가 간편하며 측정이 용이하고 측정한 경도값(데이타)을 800×8개를 저장(Memory)할 수 있으며 저장된 데이타를 프린터에 연결하여 출력 할 수 있으며 Option RS-232C Software for PC & Cable to PC interface를 이용하여 컴퓨터에 연결하여 데이값을 분석할 수가 있다.

HL-300A의 기본사양과 옵션사양(인터넷 http://www.metalkorea.biz 자료실 가격참조)은 다음과 같다.

※HL-300A Hardness Tester Standard Package
Standard(기본사양)	①HLM300A Main Processor(본체) ②Impact Device Type D(프로브 D형) ③Standard tester Block Ø90×55mm 2.7kg(표준시편) ④Alkaline Battery 4×1.2-1.5[V] AA ⑤Mini Printer ⑥Carrying Case ⑦Cleaning Brush & Operating Manual
옵 션(Option)	①Impact Device(DC, D+15, DL, C, G, E) ②Standard tester Block G Ø120×55mm 6.3kg(G-TYPE 주물제품 표준시편) ③Special support rings ④Software for PC & Cable to PC

3. HL-300A 사용 시 주의사항

본 내용은 HL-300A 휴대용 디지털 경도시험기는 초기 사용시 주의 할 점입니다.

① HL-300A 사용할 경우 작동이전 반드시 사용설명서(Operation Manual)를  상세히 읽어보신 후

사용하여 주시길 바랍니다.

② Impact Device를 HL-300A 본체에 연결 시 적색표시를 확인 후 본체 연결부위 홀을 확인하여 밀어

넣어야 합니다. 회전을 하여 연결할 경우 기기본체 회로가 단절되므로 주의 하셔야 합니다.

연결을 해지 할 경우 연결 금속부위를 잡고 당기시면 연결이 해지됩니다.

③ HL-300A 본체 및 Impact Device에 충격 또는 떨어트리시면 충격으로 인하여 파손됨으로 주의를

하셔야 합니다.

④ HL-300A 본체 및 Impact Device의 무상 A/S기간은 1년이며 본체&주변기기가 6개월 이내 A/S가

발생할 경우 문제가 발생한 본체&주변기기에 대해 교환을 해드리며 6개월 이후 고장 시에는 A/S용

기기를 제공하고 A/S완료 후 교환 해 드립니다.

※주   의: 단, 사용 부주의에 의하여 HL-300 본체나 IMPACT가 파손되거나 사용이 불가능해질 경우에는 무상교환 및 A/S가 불가능합니다. 또한, 천재지변이나 불가항력으로 발생한 본체나 IMPACT가 파손이 되었을 경우에 무상교환 및 A/S가 불가능합니다.

품질보증 및 A/S 기간(무상 서비스기간 1년)은 제품의 하자가 발생하였을 경우와 제품의불량으로 인하여 발생된 문제로 인하여 사용이 불가능 할 경우 상기 내용이 적용됩니다.

⑤ 이외 기기사용에 있어서 불편하신 점은 E-mail: ijn1992@yahoo.co.kr 또는 Tel: 02-3281-5037

전화로 연락을 주시면 상세히 상담을 해 드리겠습니다.

4. HL-300A 구조 및 명칭

1)HL-300A 구조: HL-300A 휴대용 경도시험기는 사용이 편리하도록 메뉴(MENU)를 구성하였으며 구조는 사용 KEY-BOARD는 다음 그림과 같습니다.

①PRINT/PC연결 짹

②Impact Device 연결 짹

① PRINT/ PC Interface연결 짹

HARDNESS TESTER

HL-300A

② Impact Device 연결 짹

③ LCD Monitor(표시창)

④ ESC KEY(삭제 키)

⑤ START KEY(시작 키)

⑥ ON/OFF KEY(POWER 키)

⑦ DEL KEY(삭제기능)

⑧ ↑ KEY(메뉴 위로 이동)

⑨ ¤ KEY(모니터 램프 ON)

⑩ ← KEY(메뉴 좌로 이동)

⑪ ENTER KEY(확인)

③LCD MONITOR(표시창)

⑫ → KEY(메뉴 우로 이동)

⑬ PC KEY(PC 출력)

⑭ ↓ KEY(메뉴  아래로 이동)

⑮ PRINT KEY(프린터 출력 키)

① PRINT/ PC Interface연결 짹

PRINT/ PC Interface 연결은 프린터 출력을 원할 경우 프린터를 연결하여  ⑮ PRINT KEY

(프린터 출력 키)를 누르면 프린터가 된다

② Impact Device 연결 짹

사용하고자 하는 Impact Device 연결하는 단자이며 Impact Device를 HL-300A 본체에 연결

시 적색표시를 확인 후 본체 연결부위 홀을 확인하여 밀어 넣어야 합니다. 회전을 하여 연결할 경우

기기본체 회로가 단절되므로 주의 하셔야 합니다.

연결을 해지 할 경우 연결 금속부위를 잡고 당기시면 연결이 해지됩니다.

③ LCD Monitor(표시창)

LCD 모니터 창은 6줄로 표시가 가능한 대형 LCD를 적용하여 측정 시 측정값을 다양하게 표시 함.

④ ESC KEY(삭제 키)

⑦DEL

ESC 키는 기능 해지키로서 메뉴 사용시 지정한 장소에서 ESC키를 누르시면 초기 메뉴창이 나타남.

⑤ START KEY(시작 키)

START 키는 경도 측정을 위해 경도측정 메뉴 시작키로서 START키를 누르면 측정 할 모니터 창이

나타난다

⑥ ON/OFF KEY(POWER 키): POEWR ON/OFF(전원 온/오프)

⑦ DEL KEY(삭제기능): 메뉴 기능 삭제 키

⑧ ↑ KEY(메뉴 위로 이동): 메뉴를 위로 이동할 때 사용하는 조작키로서 각 메뉴 창에서 상하 메뉴

④ESC

⑤START

⑥ON/OFF

⑧↑

⑨□

⑬PC

⑫→

⑪ENTER

⑭↓

⑮PRINT

⑩←

이동 조작시 위로(상)이동시 사용된다.

⑨ ¤ KEY(모니터 램프 ON): 어두운 곳에서 작동할 경우 모니터 창에 램프 ON 조작 키

⑩ ← KEY(메뉴 좌로 이동): 메뉴를 좌로 이동할 때 사용하는 조작키로서 각 메뉴 창에서 좌우 메뉴

이동 조작시 좌로(좌측)이동시 사용된다.

⑪ ENTER KEY(확인): 각종 메뉴 선정 시 사용하는 키로서 메뉴 조작을 위해→(우), ←(좌) ↑(상), ↓

(하)로 원하는 메뉴에 이동 후 ENTER키를 누르면 메뉴 선정이 완료된다.

⑫ → KEY(메뉴 우로 이동): 메뉴를 우로 이동할 때 사용하는 조작키로서 각 메뉴 창에서 좌우 메뉴

이동 조작시 우로(우측)이동시 사용된다.

⑬ PC KEY(PC 출력): HL-300A에 기기에서 측정하여 저장한 DATA를 PC로 전송하여 PC로 확인

하고 결과치를 저장 또는 프린트할 경우 사용하는 메뉴.(옵션/Option 사양)

⑭ ↓ KEY(메뉴  아래로 이동): 메뉴를 밑으로 이동할 때 사용하는 조작키로서 각 메뉴 창에서 상하

메뉴 이동 조작시 밑으로(하)이동시 사용된다.

⑮ PRINT KEY(프린터 출력 키): HL-300A기기에서 측정한 DATA를  프린트할 경우 사용하는 메뉴.

4. HL-300A 사용방법

① 사용상 주의 방법을 숙지하신 후 프로브 컨넥터를 연결하고 전원(Power)을 ON/OFF의 스위치를 ON

하시면 다음과 같은 모니터의 창이 나타납니다.

HARDNESS TESTER

HL-300A

② 위와 같은 그림이 나타난 후 몇초 후 하기와 같이 메뉴 셋팅 기능 메뉴 창이 나타납니다.

1.Impact Divice

2.Material

3.Conversion

4.Viewing

③또는 임펙트 디바이스 선정을 요하는 메뉴가 나타납니다.

D            DC

D+15        C

G            E

DL

좌측과 같은 메뉴가 나타나면 →(우), ←(좌) ↑(상), ↓(하)로

이동하여 Impact Device 손잡이에 표시되어 있는 Impact 모델 D, DC, D+15, C, G, E, DL(표준 D TYPE)위치로 이동 한 후

노란색 표시의  ⑪ENTER KEY(확인)를 클릭하면 Impact Device 모델이 선정됩니다.

본 기능은 Impact Device의 모델을 바꾸어 연결하고 전원을 ON하면 자동으로 본 메뉴로 인식하여 이동합니다.

④ 전원 ON 또는 Impact Device 조정 후 확인(ENTER KEY)를 누르시면 다음과 같은 메뉴가 나타나고

조작키 ↑(상), ↓(하)로 이동하며 5~9번 메뉴가 나타납니다.

본 메뉴가 나타나면 측정하고자 하는 재질 재료, 경도치(HRC, HRB, HB, HV, HSD)등을 메뉴에서

선정하여 셋팅한 후 사용하시면 됩니다.

1.Impact Divice

2.Material

3.Conversion

4.Viewing

5.Setting

6.Memory

7.Number

8.Revision

⑤상기 메뉴의 기능별 ↑(상), ↓(하)로 이동하여 나타난 메뉴의사용방법을 숙지하시길 바랍니다.

1. Impact Device:  Impact 모델 D, DC, D+15, C, G, E, DL(표준 D TYPE)위치로 이동 한 후

노란색 표시의  ⑪ENTER KEY(확인)를 클릭하면 Impact Device 모델이 선정

1.Impact Divice

2.Material

3.Conversion

4.Viewing

D         DC

D+15     C

G         E

DL

Steel/Cast Steel

Alloy Tool Steel

Stainless  Steel

Grey Cast  Steel

Spheroidal Iron

Cast Aluminum

Brass

Bronzes

Wrought Copper

HV      HSD

HB      HL

HRb

HRC

NO      LD

↓ OFF     0     L㏓5

2.Material(재료/재질 선정): 측정하고자 하는 금속 또는 재질 및 재료를 선청 할 수 있는 기능으로

메뉴 2.Material에서 ⑪ENTER KEY(확인)을 누르면 그림과 같이 재질의 메뉴가 나타나면 측정하고자

하는 재질과 일치하는 재료표시 창에서 ↑(상), ↓(하)로 이동하여 재료위치로 이동 후 ⑪ENTER KEY

(확인)을 누르면 재료 선정이 완료됩니다.

3. Conversion(경도 전환): 측정하고자 하는 금속 또는 재질 따라 측정하고자 하는 경도수치(HRC,

HRB, HB, HV, HSD/로크웰, 브리넬, 비커스, 쇼어값)를 선정하는기능으로 메뉴 3.Conversion(경도

전환) ⑪ENTER KEY(확인)을 누르면 그림과 같이 측정하고자 하는 (HRC,  HRB, HB, HV, HSD)경

도와 일치하는 창으로 ↑(상), ↓(하)로 조정 경도치 위치로 이동후 ⑪ENTER KEY(확인)을 누르면

경도치 전환 선정이 완료됩니다.

4. Viewing(종합 보기): Viewing 기능은 5.SETTING 기능의 일부를 조정할 수 있는 종합 창으로서

측정한 경도치의 데이터를 볼 수가 있으며 경도 값의 변환을 할 수가 있으며 일부 메뉴기능을 선정

할 수가 있다.

①키보드에서Viewing 기능을 클릭 한 후  →(우) 메뉴를 클릭 하면 메뉴 바가 ｘ또는 ↓표시로 이동을

한다. ｘ에서 ↑(상), ↓(하) 이동을 하면 숫자가 변환되면서ｘ1....ｘ9까지 나타나게 된다 이때 ｘ뒤에

나타나는 숫자는 경도치를 측정하고자하는 횟수를 나타내며 5일 경우 5회를 측정하여 평균치를 나타

낸다는 뜻이 된다.

② →(우) 메뉴를 클릭하여 메뉴바가 HSD를 나타내면 측정 값을 HRC,  HRB, HB, HV, HSD(로크웰,

브리넬, 비커스, 쇼어값)값으로 전환하여 확인 할 수 있는 기능으로 ↑(상), ↓(하) 이동을 하면 HRC,

HRB, HB, HV, HSD으로 자동 전화되어 측정값을 변환하여 준다.

③이외 기능은 5.SETTING 기능에서 조정된 값을 나타내며 상기의 내용 또한 5.SETTING 기능 및 각

메뉴에서 조정된다.

※상기와 같이 1-4번 메뉴 셋팅이 완료되면 ↓(하) 이동을 하면 아래와 같이 5-8번 메뉴가 나타난다.

5.Setting

6.Memory

7.Number

8.Revision

OFF/ 1

2   Load

4   Save

8

Date 00/00/2002

Direction      ↓

Group          8

PC/PRINT     - -

Display  Contrast

Limit    000  960

Block   000  960

Test     785

5.Setting

6.Memory

7.Number

8.Revision

5. Setting(기능 조정):  5.Setting(기능 조정)을 클릭 하시면 위의 그림과 같은 기능조정(Setting)

메뉴가 각 기능별로 나타나게 됩니다.

① Date 00/00/2002: Date를 엔터 하시면 메뉴 바가 날자로 이동을 합니다. 원하시는 날자를 ↑(상),

↓(하) 이동하여 엔터 하시면 조정이 되며 날짜 조정 후 →(우)로 이동하여 ↑(상), ↓(하) 이동 월

조정,  ↑(상), ↓(하) 이동 년 조정 후 엔터를 하시면 Date로 원 위치 됩니다.

② Direction: ↓로 날짜조정 완료후 ↓(하) 메뉴 바를 Direction이동 후 엔터 하시면 측정 하고자 하는

임펙트 디바이스 각도를 조정하실 수가 있습니다. 디바이스 각도는 ↓(아래로), ↑(위로), ↗(위45°)

→(여으로 90°), ↘(아래로 45°)로 5가지의 각도를 조정 할 수가 있습니다.

③ Group: ↓로 Group으로 이동 후 클릭 하시면 숫자로 이동하게 되면 ↑(상), ↓(하) 1~8까지 측정

그룹을 선정할 수가 있습니다. 그룹이 여러개로 나누어지면 측정 그룹이 여러 개로 분할이 됩니다.

④ PC/PRINT --: ↓로 PC/PRINT 이동 후 ↑(상),↓(하)로 클릭 하시면 PC 와 PRINT가 나타나게 되고

프린터를 원하면 프린터에서 엔터를 하시며 프린트 기능으로 조정되고 PC에서 엔터를 하시면 PC

연결로 조정이 됩니다(PC연결 인터페이스는 옵션 구매).

⑤ Display: ↓로 Display 이동 후 ↑(상),↓(하)로 클릭 하시면 Contrast와 Single로 반복 전환되며

Single로 조정하게 되면 시작메뉴 화면에서 측정값이 한 개만 나타나게되고 Contrast로 조정시

시작 모니터 상에 4.Viewing 기능에서 설정한 측정횟수가 나타나게 됩니다.

⑥ Limit : 000  960 앞에 나타난 3자리 수치는 최소 측정치이고 뒤에 나타난 숫자 3자리는 최고치

이며 이 수치는 측정 범위를 정하는 것으로 측정범위를 넘으면 부저로 에러 메시지를 알리는 기능.

주요기능이 아니므로 005와 960으로 조정 해 놓는 것이 좋습니다. 조정시 ↓로 Limit이동 후 엔터

하여 앞의 숫자 000를 ↑(상),↓(하)로 조정 후 →(우)로  뒤에 960 숫자를 조정한 후 엔터.

⑦ Block:  ↓로 Block으로 이동 후 엔터하여 ↑(상),↓(하) HL-300A와 공급된 표준시편 값과 일치하게

조정한 후 엔터.(표준 시편 값은 시험편에 기록 또는 성적서 참조)

⑧ Test: 본 기능은 HL-300A 경도기만이 가지고 있는 중요 특징으로서 자기 보정 기능입니다.

↓로 Test로 이동 후 엔터 하신 후  ↑(상),↓(하) 표준 시편 값으로 조정 후 엔터.

※주의: 본 시험기 초기구입시에는 시험편과 임펙트 디바이스 값을 동일하게 조정하나 10,000회 마다

임펙트 디바이스를 표준 시편에 5회 이상 타격 후 통계 값으로 나타난 HL값으로 조정하여야

항상 정확한 경도값을 유지하는 기능입니다.

(본 기능은 현재 국내에 공급되는 타 에코팁경도 시험기에는 없는 중요한 기능입니다.)

6. Memory: ↓로 6.Memory로 이동 엔터하면 그림과 같은 메뉴가 나타나게 되면 영문 사용설명서를

참고하여 메모리 그룹과 저장기능을 조정하면 됩니다.

7.Number :  영문 사용설명서 참조(경도측정 넘버 및 그룹 이름을 선정 할 수 있습니다)

8.Revision:  가능하면 사용하지 마세요 공급자 운영 메뉴입니다.